ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ закупки: 23130901001/2 согласно плану-графику закупок на 2023 год

Предмет закупки: На поставку Аудиометр диагностический

|  |
| --- |
| Объект закупки № 2023.13.09.01-000006 |
| Предмет закупки: Аудиометр диагностический |
| Описание: |
| Диагностический аудиометр Amplivox 240 или аналог предназначен для использования отоларингологами, Аудиометр рассчитан на выполнение тестов как на воздушную проводимость, так и на костную проводимость с маскировкой или без.  Прибор переносной, и в случае необходимости может работать от встроенных батарей. Результаты исследования могут быть распечатаны с помощью выбранного принтера или переданы на ПК через приложение NOAH или Amplivox ampliSuit  Аудиометр является портативным диагностическим, с автоматическим тестированием, подходящим для целей скрининга. |
| Технические характеристики: |
| Выходы:  Левый наушник, правый наушник, кость (левая и правая сторона) |
| Диапазон частот (Гц)  Воздух: 125 Гц - 8 кГц Кость: 250 Гц - 8 кГц |
| Точность воспроизведения частоты: <1% |
| Искажение: <2% |
| Диапазон уровня выходного сигнала (воздух): от -10 дБ нПс до 120 дБ нПс (максимум) |
| Диапазон уровня выходного сигнала (кость): от -10 дБ нПс до 70 дБ нПс (максимум) |
| Уровень маскировки: 90 дБ нПс макс (250 Гц – 4 кГц) |
| Выходной сигнал - точность: в пределах 3 дБ |
| Выходной сигнал - шаг: 5 дБ |
| Тип сигнала: одиночный, частотно-модулированный или импульсный |
| Маскировка: узкополосная |
| Связь: Встроенный микрофон |
| Дисплей: 2 строки по 24 символа в каждой |
| Питание от сети:  100 – 240 В переменного тока; 50/60 Гц; |
| Комплектация: |
| Головные телефоны  Костный телефон  Кнопка ответа пациента  Бланки аудиограмм (50 штук)  Сетевой адаптер  Кейс для переноски  Руководство по эксплуатации на русском языке |
| Гарантийный срок - 12 месяцев. |

Общие требования к товару:

1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств). Изменение функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик не допускается.

2. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и должен иметь:

- регистрационное удостоверение (на медицинское изделие), сертификат соответствия (на товар, подлежащий обязательной сертификации) либо декларацию о соответствии (на товар обязательное подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) (предоставляется при поставке), подтверждение метрологической поверки на бумажном носителе;

- техническая документация на товар (паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке) (предоставляется при поставке);

3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4. Дата выпуска - не ранее 4 квартала 2022 года.

5. Дата поверки-не ранее 1 квартала 2023 года

6. Срок поставки товара не позднее 30 дней с момента подписания договора.

7. Поставка товара, ввод в эксплуатацию, инструктаж на рабочем месте производится силами Поставщика

Старшая медицинская сестра О.А. Вострикова